自动快速燃烧炉（1套）

配置要求

总体要求：系统为成套成熟可靠系统，业内知名品牌，国内有良好的应用业绩，供应厂商有应用开发支持能力，有良好的售后服务体系和快速响应能力。

一、使用功能

与赛默飞ICS-5000等离子色谱仪联用测定精制醋酸中微量总碘，检测限≤0.5ppb。

二、系统的组成

2.1进样单元，燃烧裂解炉单元，吸收单元。

三、现场及基础条件

3.1、操作温度：15-35℃

3.2、操作湿度：15%-85%

四、主要技术参数

1、符合多个标准方法：Q/321100ZH026-2024中5.12 、 ASTM D5987, ASTM D7359, JIS K7392, JIS R9301 (ISO 2828) etc.

2、样品加入方式：样品通过石英舟自动推入裂解管 ， 机械式自动开合方形样品预备仓，更方便使用人加样或更换样品舟。

3、样品种类：固体、非水溶性液体和气体样品(专用气体进样器选购)

4、样品处理量：固体样品1-150mg；液体样品：1-1000μL；气体样品：1-100mL(通过电脑控制，可实现多次进样，进样体积最大可达200mL)

5、裂解管：高纯度石英管(可选用陶瓷管)内置富集材料，实现痕量分析。使用内外管组合，安装方便，降低维修成本。

6、裂解炉结构：开合式结构。可在几秒内将炉体打开，检查裂解管结构与使用情况，不需要将裂解管接头拔开，这样不易损坏裂解管，省时、简单、方便和安全。清洗和安装管路也非常快捷方便；紧凑的炉体的结构和内置的散热装置，使裂解炉周边温度接近室温。系统过热时能够紧急关闭和错误操作时的信息提示，保证安全。

7、 裂解炉温度：裂解炉内设有两个独立的控温区，可单独实现控温功能，温度最高1150 ℃（可根据不同样品需求软件中设置温度）。使用绝好的隔热材料，保证炉堂外部温度安全温度，避免仪器周边环境过热。

8、串联式过滤装置：多层保护，针对特殊样品需要，在裂解完样品气体经过U型管与吸收瓶之间装有过滤装置，且在吸收瓶与离子色谱仪六通阀之间装有过滤装置，有效过滤流路中残留物质，更好的保证仪器分析的安全性和数据准确性。（提供实物照片证明材料）

- 9、 吸收瓶：一般低浓度样品10mL(高浓度样品可选取20mL)。管内吸收液体积可由传感器装置控制，分别设有3、5和10mL三个位置，实现吸收液的准确定容。

- 富集吸收：吸收瓶内置搅拌模块，最大化实现目标待测物转化后的完全吸收。（提供实物照片证明材料）

- 吸收瓶配独立取样装置：可根据不同情况需求单独取出吸收液，用于其他仪器设备分析对比。

- 吸收单元独立加样系统：可根据不同情况需求由吸收单元的六通阀前段直接进样液体样品。

- 自动清洗装置：每次做完独立样品，超纯水连续清洗U型管至吸收瓶2次，且独立清洗吸收瓶至离子色谱仪之间的peek流路，更好的去除上一个样品的残留，保证下个待测样品数据准确性。

14、自动校准装置：无需内标，可选择外部溶液选择器用于自动校准。

15、气体要求：氩气≥99.98%(0.2-0.4MPa)；氧气≥99.7%(0.2-0.4MPa)

16、加湿功能，在吸收单元上配置了供水泵和氩气流量控制器，保证在燃烧管前端通过氩气把水带入到裂解管中，样品在整个燃烧过程处于湿润状态，有效减少石英管壁的吸附效应，注射泵：高精度5ml耐压管路，PEEK材料，注入吸收液。

17、 管子材质：氟树脂，PEEK材料，耐压耐腐蚀，使用寿命长。

18、 软件：一个燃烧程序可用于所有样品(包括未知样品)。新软件可实现从校准、石英舟预烘焙到样品分析的全部自动化操作，具有全程监控系统，可实时监控实验每个步骤进度。可通过简单设置实现自动关机。软件实现自动先降温到300℃，冲洗富集管，再关闭气体。

19、 吸收单元具有单独吸收液自动收集功能，可与其他多种仪器联合使用，如 ICP、AA、ICS等。

20、自动吸收单元，可以收集50个以上的样品，收集样品时，离子色谱可以完成其他分析。吸收液还可以使用其他仪器分析，如自动电位滴定。

21、离子色谱的进样体积：定量环100μL(也可选择10，50，100，200，500，1，000μL )

22、 信号输出：连接信号以开启离子色谱系统

23、电源：100-240VAC，50/60Hz

24、离子色谱技术要求和配置

适用于样品中阴阳离子、有机酸及有机胺类物质的分析，可任意链接市场上所有离子色谱仪厂家如赛默飞、瑞士万通以及所有国产品牌离子色谱仪。

- 五、配置清单

1 自动快速燃烧炉1套，

| 序号 | 产品名称 | 产品型号及说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裂解燃烧炉 |  | 1套 |
| 1.1 | 裂解燃烧水平炉 | 含气体流量控制器 | 1套 |
| 1.1.1 | 裂解燃烧炉连接套件 | 含气体净化器，气体泄漏监测流量计，石英棉 | 1套 |
| 1.2 | 石英管套件 |  | 1套 |
| 1.3 | 气体吸收定容装置 |  | 1套 |
| 1.3.1 | 吸收管 |  | 1套 |
| 1.4 | 自动进样器 |  | 1套 |
| 1.4.1 | 石英样品舟 | 5个/包 | 1套 |
| 1.5 | 气密性进样针 | 1000ul | 1套 |
| 1.6 | 单管式干燥管套装 |  | 1套 |
| 1.7 | 软件系统 |  | 1套 |
| 2 | 电脑、打印机 | DELL Precision 3440 台式电脑(CPU:i5-10500，内存：16G DDR4 2666或以上，硬盘：512G M.2 固态硬盘，Windows 10系统64位 (简体中文)，光驱：8x DVD+/-RW 9.5mm 光驱，无线网卡：英特尔® Wi-Fi 6 AX201 802.11ax 双频无线模块+蓝牙 5 含外置天线，防尘罩：适用于小型机的灰尘过滤器，线缆防护：线缆护套 SFF，保护套件：戴尔硬盘保护增强套件，显示器：24寸以上)。打印机：激光打印 | 1套 |

2备件、耗材清单列表

| 序号 | 产品名称 | 产品型号及说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U型管 |  | 2套 |
| 2 | 石英样品舟 | 5个/包 | 20套 |
| 3 | 单管式干燥管套装 |  | 1套 |
| 4 | 气密性进样针 | 1000ul | 4套 |
| 5 | 串联式过滤装置 |  | 5个 |
| 6 | 吸收管 |  | 2个 |
| 7 | 气路管路及接头 | PEEK | 2米 |

六、技术服务

# 1.交货：根据商务合同时间交货，卖方保证到货时仪器的各个组成部分的完整性。

2. 安装准备：卖方在仪器发送后应书面告诉买方仪器安装条件，买方根据安装条件做好准备工作，如实验室、电源、气体等。买、卖双方商定卖方到现场安装、调试仪器的时间。卖方在规定的时间到买方现场安装、调试仪器。

3. 开箱验货：在买、卖双方相关人员均在场时方可开箱验货，发送的货物（包括装箱单、说明书、使用手册等资料（文字资料或光盘））与装箱单相符无误，双方签字认可。

仪器运输过程中造成的损坏、零部件缺项，由卖方负责赔偿。

4. 安装、调试，现场培训操作人员: 卖方在接到买方通知后1-2周内派安装工程师到现场提供免费安装、调试，并现场培训操作人员。培训过程中，由卖方工程师详细讲解该仪器的工作原理，仪器结构，并对用户的有关操作人员进行仪器操作、日常保养和维修等内容，使参训人员能正常操作仪器、初步会判断故障、简单维护保养。

5. 验收:仪器安装、调试完成后, 仪器的验收必须满足以下条件:

5.1. 仪器的各项指标必须满足仪器出厂规定的技术指标。

5.2. 仪器必须能满足本协议条款四,五所规定的内容。

5.3. 使用厂家提供的实验方法和随机标样进行测试，测试结果符合方法标准精密度要求。仪器经测试满足方法所规定的验收条件，双方在安装调试报告上签字,仪器验收合格。

5.4 按Q/321100ZH026-2024中5.12总碘含量的测定，测试结果检测限、重复性符合方法标准要求（检测限≤0.5ppb，重复性≤20%）。

5.5 现场要求与已经在正常使用的仪器进行同一样品至少6次比对实验，数据符合再现性要求。

6. 保修: 仪器保修期为自安装验收合格之日起计,整机免费保修三年。保修期内，由于非买方人为因素，造成仪器故障及损坏，概由卖方无偿负责解决（消耗品除外）。如发现仪器有技术问题或仪器故障，卖方接到用户电话或书面通知应在24小时内响应，卖方提出处理方案；如不能解决问题，卖方应在准备好必要配件后72小时内到现场给予维修服务。

保修期内在不涉及硬件变化的条件下,卖方为买方免费进行软件的升级。

7. 技术服务: 保修期后，卖方继续免费提供仪器技术咨询和支持，有偿提供维修服务，有偿供应备品备件。

8. 未尽事宜, 双方友好协商解决。